附件

 2022年宁夏计质院设备维修报价单

报价单位名称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备所在地址 | 设备名称 | 故障现象 | 维修方法 | 配件费用（元） | 维修费+税（元） | 最终报价（元） |
| 1 | 贺兰本部（银川市贺兰县德胜工业园区清园路1-1号） | 水浴箱 | 频繁跳闸 | 加热管损坏，更换加热管 |  |  |  |
| 2 | 电葫芦（220V 1t） | 电葫芦无法运行 | 更换 |  |  |  |
| 3 | 压缩机 | 电磁阀损坏 | 更换电磁阀 |  |  |  |
| 4 | 福斯全自动定氮仪 | 碱泵传感器超时 | 更换碱泵 |  |  |  |
| 5 | 默克超纯水仪 | 超纯水水箱漏水 | 更换水龙头及维修改造配套水系统 |  |  |  |
| 6 | 万向抽风罩 | 变频器故障 | 更换变频器 |  |  |  |
| 7 | 500N微机控制电子万能试验机 | 传感器损坏 | 更换传感器 |  |  |  |
| 8 | 宁东分院（宁夏银川市宁东镇长城路与清源大道交叉口） | 气象色谱仪-高速炼厂气 | 气相色谱阀箱分子筛分析柱失效，导致甲烷、一氧化碳无法分离，需要更换维修。 | 厂家工程师现场维修并更换配件 |  |  |  |
| 9 | 望远分部（银川市永宁县春晖创业园D4厂房） | 静液压试验机 | 设备不制冷，阀门漏水 | 更换同原机型号一致的阀门和水泵 |  |  |  |
| 10 | 恒温露点恒湿气候箱 | 流量不置换 | 更换流量计 |  |  |  |
| 11 | 1立方米VOC释放量环境测试舱 | 温度压缩机需加氟 | 加制冷剂 |  |  |  |
| 12 | 系统性滴灌管综合试验台 | 设备水箱全自动自吸增压泵故障，无法正常进水 | 更换增压泵 |  |  |  |

注：1、本报价单将作为后续维修费用参考，请投标方按照实际情况准确报价，精确到个位数。

 2、本报价单中均按照单次现场服务进行报价。

 3、最终报价为配件费用、维修费和税费的总和。（税费以全部费用计税）